网络分析仪软件使用说明

- 环境搭建（Environment setup）

# 介绍测量前的软件安装、驱动配置和硬件连接准备工作。

- 驱动安装：VISA 驱动：需安装 NI-VISA，保证 pyVISA 可以找到设备。

- 仪器连接：确保 AWG、OSC 已通过 USB / LAN 连接到电脑；

- 启动程序：运行打包好的可执行文件 test_load_off.exe

- 软件简介（Intro）

# 介绍软件的基本功能、设计目标与适用场景。

软件功能 (What this software does)

本软件是一个自动化扫频测试平台，主要功能是：

- AWG 输出扫频信号；

- OSC 采集 DUT 的输出信号；

- 自动完成 量程调整、触发控制、FFT 分析；

- 生成增益/相位曲线，支持单/双通道校准和数据导出。

通过简单设置起始频率、步长等参数，软件即可自动控制 AWG 和示波器完成频率响应测量，适合用于放大器、滤波器等射频/模拟电路的快速特性测试。

测试流程 (Test Workflow)

- 启动程序：运行 test_load_off.exe启动主界面。

- 连接仪器：确保 AWG → DUT → OSC 连接正确，设备状态指示为绿色。

- 设置扫频参数：在界面中输入起始频率、终止频率、步长或点数

- 自动测试：点击 Start，软件将自动控制仪器、采集波形，并执行 FFT 分析。

- 查看与保存结果：在图形界面查看增益/相位曲线，必要时导出数据或保存截图。

兼容仪器 (Supported Instruments)

AWG (任意波形发生器)：

- Rigol DSG4102

- Rigol DSG836（只支持RF输出，50Ω阻抗）

OSC (示波器)：

- Tektronix MDO34

- Tektronix MDO3024

- Rigol DHO 1202

- Rigol DHO 1204

DUT（被测设备）：

- 模拟电路：放大器、滤波器、混频器等，输入扫频信号，测输出增益/相位

- 射频模块：天线前端、RF 通道，测量频率响应

- 功率器件：电源、功放，关注输出随频率或幅度的变化

- 传感器/系统：只要有电信号输入输出，都可以作为 DUT

- 快速上手 (Quick Start)

# 提供最小化操作步骤，让用户快速完成一次基础测量。

工作流

- 双击运行 test_load_off.exe，启动主程序。

- 打开主界面左上角菜单“设备管理”，选择正确的设备VISA地址和正确的仪器型号，确保主界面状态指示为绿色。

- 在扫频设置中输入起始频率、终止频率、步长，或切换为对数模式。（所有文本框输入都支持科学计数法及常见单位一同输入）

- 点击 Start，软件将自动：

- 设置信号源输出参数

- 调整示波器采样时基

- 根据设置自动或手动调整示波器“满屏电压范围”和“中心显示电压”

- 采集数据并执行 FFT 分析

- 在图形窗口查看 Gain vs Frequency 曲线，可切换线性增益/dB 模式。

- 点击“存文件”导出结果，支持MAT/CSV/TXT/PNG 格式。

VISA 地址自动识别与首次使用说明

- 自动识别

选择 Auto 模式 时，软件会自动扫描当前可用的仪器地址，并在下拉框中显示。

- LAN 模式

如果选择 LAN 模式，在输入完整 IP 地址后，软件会自动生成标准的 VISA 地址格式并用于连接。

3） 连接指示

连接成功时，指示灯显示为绿色；未连接或地址不可用时，指示灯显示为红色。

4. 地址切换

每次修改 VISA 地址后，仪器连接会自动更新，确保后续的测试使用最新地址。

- 系统概览 (System Overview)

# 展示信号流向与软件主要功能模块的组成与交互关系。

数据流 (Data Flow)

软件的数据流链路如下：
1) AWG (信号源)：负责产生设定频率和幅度的正弦信号；
2) DUT (被测件)：对输入信号进行放大、衰减或滤波；
3) OSC (示波器)：采集 DUT 输出的信号波形并传输至软件；
4) 软件端：对波形进行 FFT 分析，生成增益/相位随频率变化的曲线。

系统概览 (System Overview)

- 扫频控制：起/止/步长设置，支持线性/对数模式，单位自动换算。
- 采样控制：自动/手动采样时间配置，示波器量程自动/手动调节。
- FFT 分析：Hanning 窗处理，幅值与相位计算，支持复数校准。
- 校准功能：单通道/双通道模式，参考曲线加载，B 样条插值。
- 自动化控制：自动量程和DC模式下自动对其“中心显示电压”
- 数据管理：测试数据导出 MAT/CSV/TXT/PNG，配置文件自动加载与保存。

- 功能与操作模块 (Feature & Operation Modules)

# 逐一说明各功能模块的作用、控制参数及使用方法。

| 模块 | 功能点 | 关键参数/算法 |
| --- | --- | --- |
| 扫频控制 | 起/止/步长/步数，线/对数扫频，单位自动换算 | Hz–GHz，自动回填中心和扫描宽度 |
| 采样控制 | 采样时基自适应 | T = min( max(points/device_sr, N_CYC/f, T_MIN), PTS_MAX/device_sr) |
| 示波器量程 | 自动量程调节 | 满幅>0.8 或 <0.6 → Range=Vpp/0.7（0.7倍满屏） 中心偏移比例>0.2 → 中心显示电压 = (vmax+vmin)/2 |
| FFT处理 | Hanning窗+单点FFT | ±2 bin求和，幅值+相位（trigger/double） |
| 校准功能 | 单/双通道，参考曲线插值 | B样条+端点恒值 无相位：Vpp直接校准 含相位：复数除法 |
| 数据接口 | MAT/CSV/TXT/PNG导出 | 频率、增益、相位、配置快照 |
| 交互增强 | Marker点读数 | 光标悬停, 获取任意频率点对应数据 |

- 参数与算法说明 (Algorithms & Parameters)

# 解释软件中关键参数的计算公式、算法逻辑及设计依据。

1) 采样时间

T = min(max(points/device_sr, N_CYC/f, T_MIN),  PTS_MAX/device_sr)

含义：
• points/FS：保证采集到指定点数；
• N_CYC/f：至少覆盖 N_CYC（默认 10）个信号周期；
• T_MIN：下限保护（默认 1 μs）；
• PTS_MAX/FS：设备点数上限的约束夹紧（默认 PTS_MAX=1e7）。

2) 自动量程

流程：对一次采样得到的波形电压序列 volts 进行统计与判断，必要时自动微调量程与偏置，并触发重测：
1) 计算vpp=vmax−vmin, mid=(vmax+vmin)/2；
2) 读当前满幅量程 rng_cur_v（Vpp）与偏置 yoffset；
3) 目标区间：vpp/rng_cur_v = TARGET_s（默认 0.7）；
4) 若偏置未触边但偏差较大：优先居中（DC 耦合时），写入目标偏置并读回确认；
5) 若偏置触边或接近边缘（EDGE_THR=0.9）：先放大量程以“找回”波形，再读回确认；
6) 否则按 vpp/量程做精调：当比值>(HI_s=0.8)或<(LO_s=0.6)时，将量程设为 vpp/TARGET_s；
7) 所有写入均采用读回值锁定，并设定 rtol/atol 容差，避免震荡；必要时弹窗提示限位。

3) 输入参考电压与增益换算

为得到 DUT 输入端的等效峰值 Vin_peak，考虑 AWG 面板幅度与输出阻抗标定方式：
• 若 AWG 设为 50 Ω： Voc=2×Vpp_panel；
• 若 AWG 设为 Hi-Z：面板值即开路电压 Voc=Vpp_panel；
• 经分压到被测端，得到负载Vout_peak
• 线性增益：gain = Vout_peak / Vin_peak
• 对数增益：gain_dB = 20·log10(gain)。

4) FFT 幅值与相位（能量法 + 插值相位）

对去直流后的波形施加 Hanning 窗并做 rFFT：
1) 取目标频点最近的主瓣索引 k0，定义 ±2 bin 窗口 [k0−2, k0+2]；
2) 幅值：能量法
3) 相位：插值优化
   • 先对 |Vfft[k0−1], |Vfft[k0]|, |Vfft[k0+1]| 做抛物线插值 
   • 计算插值后的频率
   • 在当前频率下对加窗波形执行单点复数 DFT
   • 若 |X|（复数频谱）足够大，则相位 φ=∠X；否则回退为 ∠(∑_{k0−2}^{k0+2} Vfft[k])；
   • 复数增益 G = (Vout_peak·e^{jφ}) / Vin_peak，最终相位为 ∠G。

5) 参考曲线插值与边界策略

当参考曲线频点与测量频点不一致时：
• 使用 B 样条插值以保证平滑性；
• 在频带外侧采用端点外恒值；
• 在“幅值校准”与“复数校准”模式下分别对 |H_ref| 或 H_ref 进行插值。

6) 显示与导出

• 图形：线性增益/dB 曲线，右轴可选显示相位；
• 导出：MAT/CSV/TXT/PNG。

- 校准模式与触发模式说明

1. 校准模式作用

- 无校准：直接显示测量到的增益和相位，不做任何修正。适合快速查看原始响应。

- 单通道：加载参考曲线，仅对主测通道的数据进行校正。常用于只关心被测通道增益/相位的场景。

- 双通道：同时加载主测通道与参考通道的曲线，利用参考通道消除系统误差，得到更精确的增益/相位。

2. 与触发模式 (Triggered) 的配合

在 Triggered 模式 下，示波器会在触发信号到来时同步采集所有通道波形。

单/双通道校准都依赖触发模式保证各通道采样对齐，确保增益和相位计算时通道间有统一的时间基准。

建议：

- 无校准 → 可用 Free Run 或 Triggered 模式

- 单/双通道校准 → 推荐 Triggered 模式，保证通道间同步，避免相位误差

3. 典型使用

快速预览：无校准 + Free Run

精准测量：双通道校准 + Triggered

- 文件与配置管理 (Data & Config Management)

# 介绍数据导入导出、配置文件读写与参考曲线加载机制。

- 数据说明

测试数据仅保存频率点，db增益，以及相位（如果矫正使能仅保存矫正数据）
- MAT 文件：包含测试数据以及测试配置的完整数据
- CSV 文件：仅包含测试数据
- TXT 文件：仅包含测试数据
- PNG 图片：保存增益/相位曲线的截图

- 数据保存路径

在保存数据时，软件要求用户选择一个文件夹路径而非单个文件名

程序会在所选路径下自动创建一个 __data__ 子目录（如不存在则新建）

所有导出的数据文件都会保存在这个 __data__目录中

用户只需选择上层路径，软件会自动管理数据文件的组织结构，确保数据分类清晰

- 配置管理

软件采用 INI 配置文件管理实验参数，主要功能包括：
- 手动保存/加载：可以自定义配置保存/导入地址；记录所有扫频参数
- 自动保存：每次成功测试结束/手动保存配置后自动更新配置至__config__目录
- 自动加载：软件启动时自动加载上次使用的 INI 配置（如不存在该文件或目录，自动创建一份默认INI配置，默认配置参数在配置参数表）

- 参考曲线加载

在校准模式下，软件支持参考曲线文件的加载与应用：
- 支持 MAT 格式的参考曲线文件
- 当测量频点与参考频点不完全一致时，软件自动执行 B 样条插值与端点外恒值策略保证校准曲线的平滑与稳定

参考与测量数据的匹配与处理逻辑

• 有幅值，有相位 → 幅值归一化 + 相位补偿
• 有幅值，无相位 → 幅值归一化，相位保持原始测量值

参考值 MAT 文件字段与回退逻辑

- 字段约定

MAT 文件需包含以下字段：
- freq：频率点 (Hz)
- gain_db_raw 或 gain_db_corr：dB 增益（原始/校正后）
- phase 或 phase_corr：相位（deg）

- 缺省回退逻辑

1. 优先级读取：
   - gain_db_raw > gain_db_corr
   - phase > phase_corr
2. 若字段缺失：
   - 缺失 gain_db_raw：取 gain_db_corr 
   - 缺失 phase：取 phase_corr；若均缺失，相位默认0
3. freq 必须存在：缺失则提示文件不符合格式要求

- 推荐 MAT 文件示例

freq = [100, 200, 300];          % Hz
gain_db_raw = [0, -0.45, -0.91]; % dB 增益
phase = [0, -5, -10];            % deg

- 配置加载自动适配与回退 (Load Config Parsing & Fallback)

# 说明配置加载时的自动识别、格式校验与错误回退逻辑。

- 频率单位自动识别

• 配置文件中的“freq_unit”支持大小写与空格忽略：g → GHz，m → MHz，k → kHz，其它 → Hz；
• 配置缺失或无法识别时，回退到默认 MHz。

- 频率/步长/步数处理

• 读取 start_freq、stop_freq、step_freq、step_num 时直接解析字符串；
• 非法或负数输入在 UI 层会强制正数化，并回退到默认值。

- AWG/OSC 参数处理

• 电压统一转换为 Vpp 标准值，支持 Vpp/Vpk/Vrms 自动补全；
• 阻抗、耦合缺失时回退到 50 Ω / DC；

- 模式选项回退

• 自动量程、校准模式、触发模式、自动保存、自动复位等选项在配置中支持大小写忽略；
• 无法识别的选项会回退到默认模式。

- VISA 地址与 IP 地址

• 连接模式 (Auto/LAN) 中的非字母字符会被忽略，无法识别时回退到 Auto；
• IP 地址用正则提取 4 段数字，缺失段回退为 0，非法字符会被自动忽略。

- 设备名与通道索引

• AWG/OSC 设备名称缺失时回退到默认机型；
• 通道索引非法或缺失时，回退到默认通道。

- 适配新仪器（Add Instruments）

# 新示波器或信号源设备扩展软件支持。

- 在驱动层（equips.py）完成方法

示波器 OSC：依照 instOSC 的接口把以下功能实现完整，每个函数都列出参数与返回：
- set_x(xscale: float, xoffset: float=None) → None  # 设置水平时基和偏置
- get_sample_rate() → int  # 返回设备最大采样率
- set_y(ch: int, yscale: float, yoffset: float=None) → None  # 设置垂直刻度和偏置
- get_y(ch: int) → (yscale: float, yoffset: float)  # 返回当前通道刻度与偏置
- quick_measure() → None  # 自由运行采集一次
- trig_measure() → None  # 触发采集一次
- set_free_run() → None  # 切换为自由运行模式
- set_trig_rise(ch: int, level: float) → None  # 设置触发源和触发电平
- set_on(ch: int) → None  # 打开通道输入
- set_imp(imp: str, ch: int) → None  # 设置输入阻抗（50 / INF）
- set_coup(coup: str, ch: int) → None  # 设置输入耦合（AC/DC）
- read_raw_waveform(ch: int, points: int) → (times: list[float], volts: list[float])  # 读取波形数据
- rst() → None  # 设备复位

信号源 AWG：依照 instAWG 的接口把以下功能实现完整，每个函数都列出参数与返回：
- set_on(ch: int) → None  # 打开输出
- set_imp(imp: str, ch: int) → None  # 设置输出阻抗
- set_freq(freq: float, ch: int) → None  # 设置输出频率（Hz）
- get_freq(ch: int) → float  # 读取当前输出频率（Hz）
- set_amp(amp: float, ch: int) → None  # 设置输出幅度（Vpp）
- get_amp(ch: int) → float  # 读取当前输出幅度（Vpp）
- rst() → None  # 设备复位

实现要点：
- read_raw_waveform 的 volts 需是伏特；时间向量 times 与采样率一致。
- get_sample_rate 返回实际采样率，供采样时长计算使用。
- 设备通道数写到 chan_num；若有可选量程上/下限，补 max_range/min_range 供 UI 使用。

- 在 UI 登记机型（ui.py + mapping.py）

- 在 mapping.py 定义你的显示名常量（例如 mapping_MY_OSC / mapping_MY_AWG）。
- 在 ui.py 的设备映射表里加入条目（名称 → 构造函数）。
- 在 mapping.py的values_awg和values_osc里加入新的设备名称
- 若机型特性影响 UI（如固定通道数、仅 50Ω），在机型切换回调里做联动禁用/默认值（例如禁用 HiZ）。

- 常见问题

- 单位错位：UI/Channel 已做单位换算；驱动层按设备原生单位实现即可。

- 输入自动补全与单位识别（Voltage & Frequency Input Parsing）

# 介绍频率、电压单位的自动识别、补全规则与输入格式。

- 输入格式适配与 m / M 区分

软件在解析用户输入的频率、幅度等参数时，支持多种单位前缀并自动适配：
- g / G：Giga，10^9
- M：Mega，10^6
- k / K：kilo，10^3
- m：milli，10^-3
- u / µ：micro，10^-6
- n / N：nano，10^-9
- p / P：pico，10^-12
- （无）/ 无法识别：1

特别注意 m 和 M 的区别：
- m（小写）：表示 milli，即 10^-3，例如 1 mV = 0.001 V；
- M（大写）：表示 Mega，即 10^6，例如 1 MHz = 1,000,000 Hz。

同时软件还支持科学计数法的输入
- 例如1e3 = 1,000

软件会根据输入的数字及单位自动转换为标准 SI 单位（如 Hz、V），无需用户手动计算。

- 电压单位自动补全（Vpp/Vrms/Vpk）

当用户输入电压单位时（不区分大小写），程序按如下优先级匹配并自动补全：
• 若包含“Vpp” → 解析为 Vpp（峰峰值）
• 若包含“Vpk” → 解析为 Vpk（峰值）
• 若包含“Vrms”或包含“vr” → 解析为 Vrms（均方根）
• 若仅包含“v”（例如“1v”、“500mv”）→ 默认按 Vpp 处理
• 否则视为无单位后缀（由调用方上下文决定）

统一换算到 Vpp 的比例：
• Vpp：×1
• Vpk：×2  （Vpp = 2 × Vpk）
• Vrms：×√8（Vpp = 2√2 × Vrms）

3) 电压数值前缀支持

在“统一转 Vpp”的函数中，对小写 m 作毫（10^-3）处理；更通用的电压解析函数会支持完整 SI 前缀：
• G/g=10^9，M=10^6，k/K=10^3，m=10^-3，u/µ/μ=10^-6，n/N=10^-9，p/P=10^-12
示例：
• 500mVpp → 0.5 Vpp
• 1Vrms → 换算到 Vpp 为 1×√8 ≈ 2.828 Vpp
• 2Vpk → 换算到 Vpp 为 4 Vpp

4) 频率输入识别与默认单位

频率解析支持带前缀的数值与可选默认单位：
• 支持 SI 前缀：G/g、M、k/K、m、u/µ/μ、n/N、p/P
• 默认单位为下拉框显示单位，当输入无后缀时，按默认单位换算
示例：
• “10k” → 10×10^3 = 10000 Hz
• “2.5M” → 2.5×10^6 = 2.5 MHz
• 默认单位=kHz，“125” → 125 kHz = 125000 Hz

5) IP 地址自动补全与校验

IP 地址分为四段输入，每段均自动执行以下规则：
• 非数字字符自动忽略，仅保留 0–9；
• 超过 255 的数值自动截断为 255；
• 空输入或非法字符回退为 0；
• 输入完成后自动拼接为标准 IPv4 地址格式 A.B.C.D；
• 配置加载时若无有效 IP，回退到 0.0.0.0 作为默认值。

- 常见问题与注意事项 (FAQ & Notes)

- 参考/触发通道配置

参考/触发通道会强制开启自动量程，自动量程只会调整 Range和YOffset，不会改阻抗、AC/DC或触发阈值。

- 开启校准使能后增益偏移很大

可能是 Matplotlib缩放了 Y 轴，实际数值被 1e-6 之类的 scale 标注隐藏。

- 阻抗/耦合冲突处理

当用户选择的阻抗与耦合方式存在冲突（例如在 50 Ω 阻抗下选择 AC 耦合），
程序会自动切换到安全配置（如 DC 耦合），以防止测量异常或硬件风险。

- 参数范围判定的统一简化逻辑

本软件对 AWG/OSC 相关参数（幅度 Amp、频率 Freq、示波器量程 OscRange、示波器偏置 OscYOffset）采用统一的“写入→读回→等值比较”简化逻辑，自动识别超限或被量化的情况，保证 UI 与仪器实际状态同步。

判定流程：
1. 发送设置指令：Set Param = P_req
2. 立即读取反馈：P_rb = Get Param
3. 等值判断：
   • 若 |P_rb − P_req| ≤ tol（容差），视为设置成功；
   • 若 |P_rb − P_req| > tol，判定为被仪器限幅/量化或越界。

- 附录 (Appendix)

- 完整参数表

| 参数名 | 单位 | 默认值 | 允许范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| StartFreq | 纯数值（按 freqUnit）或 数值 + SI 前缀 | 1e3 Hz | N/A | 扫频起始频率 |
| StopFreq |  | 1e6 Hz |  | 扫频终止频率 |
| StepFreq |  | 1e3 Hz |  | 线性扫频步长 |
| StepNum | N/A | 100 | N/A | 扫频点数（对数模式下为每十倍点数） |
| FreqUnit | N/A | MHz | Hz/kHz/MHz/GHz | 频率显示单位 |
| Amp | Vpp/Vpk/Vrms | 1.0 Vpp | N/A | AWG 输出幅度 |
| Impedance | Ω | 50Ω | 50 / Hi-Z | 输出阻抗 |
| Coupling | N/A | DC | DC / AC | 耦合模式 |
| SamplePoints | N/A | 1000 | N/A | 示波器采样点数 |

- 配置参数表

本节列出 config.ini 文件支持的所有配置节、参数名、默认值及说明。

[general]

| 参数名 | 说明 | 默认值 |
| --- | --- | --- |
| start_freq | 起始频率 | 1.0 |
| stop_freq | 终止频率 | 100.0 |
| step_freq | 扫频步长 | 1.0 |
| step_num | 扫频点数 | 100 |
| is_log_freq_enabled | 对数扫频使能 | Off |
| freq_unit | 频率单位 | MHz |
| amp | AWG 输出幅度 | 1.0 |
| awg_impedance | AWG 输出阻抗 | 50 |
| yoffset | 示波器 Y 偏置 | 0.0 |
| range | 示波器量程 | 1.0 |
| osc_impedance | OSC 输入阻抗 | 50 |
| osc_coupling | OSC 耦合方式 | DC |
| max_sampling_points | 最大采样点数 | 10000 |

[mode]

| 参数名 | 说明 | 默认值 |
| --- | --- | --- |
| auto_range | 自动量程使能 | On |
| correct_mode | 校正模式 | 不校准 |
| is_correct_enabled | 校正使能 | Off |
| trig_mode | 触发模式 | free run |
| auto_save | 自动保存使能 | On |
| auto_reset | 自动复位使能 | On |

[device]

| 参数名 | 说明 | 默认值 |
| --- | --- | --- |
| awg_model | AWG 型号 | DSG4102 |
| osc_model | OSC 型号 | MDO34 |

[channel]

| 参数名 | 说明 | 默认值 |
| --- | --- | --- |
| awg_chan_index | AWG 通道索引 | 1 |
| osc_test_chan_index | OSC 测试通道索引 | 1 |
| osc_trig_chan_index | OSC 触发通道索引 | 2 |
| osc_ref_chan_index | OSC 参考通道索引 | 2 |

[connection]

| 参数名 | 说明 | 默认值 |
| --- | --- | --- |
| awg_connect_mode(Auto/Lan) | AWG 连接模式 | Auto |
| osc_connect_mode(Auto/Lan) | OSC 连接模式 | Auto |
| awg_visa | AWG VISA 地址 | N/A |
| osc_visa | OSC VISA 地址 | N/A |
| awg_ip | AWG IP 地址 | 0.0.0.0 |
| osc_ip | OSC IP 地址 | 0.0.0.0 |